附件2

湖北省2022年食品快速检测产品（定量）评价结果汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 厂家 | 方法 | 项目 | 盲样 | 技术要求 | | | 结果 | 批号 |
| 检出限 | 线性和范围 | 精密度/  准确度 |
| 1 | 武汉食安生物科技有限公司 | 电化学法 | 镉 | 大米粉 | 0.03 mg/kg | （0.05～2.0）mg/kg；  r2≥0.96 | RSD≤20%；  准确度：80%～120% | 符合 | 20220706 |
| 2 | 武汉千星铄金科技有限公司 | 电化学法 | 镉 | 大米粉 | 0.10 mg/kg | (0～2.0）mg/kg；  r2≥0.96 | RSD≤20%；  准确度：80%～120% | 符合 | 20221008 |
| 3 | 武汉生物智造农业科技有限公司 | 电化学法 | 镉 | 大米粉 | 0.03 mg/kg | (0.07～2）mg/kg；  r2≥0.96 | RSD≤20%；  准确度：80%～120% | 符合 | 20220818 |
| 4 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 电化学法 | 镉 | 大米粉 | 0.1 mg/kg | (0.03～2.0) mg/kg；  r2≥0.96 | RSD≤20%；  准确度：80%～120% | 符合 | 20220930 |